256x256 bias 0.68v

temp 110K

STARE    mode readout noise (e-) =  98.665

ND_STARE mode readout noise (e-) =  87.543

DARK CURRENT (e-/sec)            =  211.563

temp 99K

STARE    mode readout noise (e-) =  96.632

ND_STARE mode readout noise (e-) =  91.894

DARK CURRENT (e-/sec)            =  153.553

temp 95K

STARE    mode readout noise (e-) =  84.016

ND_STARE mode readout noise (e-) =  86.537

DARK CURRENT (e-/sec)            =  60.429

temp 93K

STARE    mode readout noise (e-) =  89.606

ND_STARE mode readout noise (e-) =  97.099

DARK CURRENT (e-/sec)            =  35.118